ОКП 43 1114 9912

БАРОМЕТР-АНЕРОИД М-110

ПАСПОРТ

Л62.832.001-01ПС

1 Назначение изделия

1.1 Барометр-анероид М-110 предназначен для измерения атмосферного давления и абсолютного давления воздуха в испытуемом объеме при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 50°С и относительной влажности до 80%.

2 Основные технические характеристики

2.1 Диапазон измерения давления от 5 до 790 мм рт. ст.

2.2 Предел допускаемой погрешности барометра при введении поправок, значения которых указаны в приложении 1, ±2,5 мм рт. ст. в диапазоне от 5 до 100 мм рт. ст. и 1,5 мм рт. ст. в остальном диапазоне.

2.3 Герметичность корпуса барометра обеспечивает изменение внутреннего давления не более чем на 1,0 мм рт. ст. за 6 минут при перепадах между наружным атмосферным давлением и предельными значениями диапазона измерения.

2.4 Барометр выдерживает 1000 циклов изменения давления со скоростью до 25 мм рт. ст. за секунду от атмосферного давления дня до 5 мм рт. ст.

2.5 Габаритные размеры, мм, не более

диаметр	205

высота		125

2.6 Масса без футляра, кг, не более 3,2

2.7 Барометр относится к неремонтируемым изделиям.

2.8 Средний срок службы барометра не менее 6 лет.

2.9 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов, г

алюминий	АД -		375;

Д16 -		777;

АЛ2 -		29;

латунь		Л63 -		610;

ЛС59-1 -	913;

бронза		БрОФ 6,5-0,4 -	26,9;

БрБ2 -		37,3;

нейзильбер	МНЦ15-20 -	0,547.

3 Комплект поставки

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Л62.832.001-01 | Барометр-анероид М-110 | 1 |  |  |
| Л65.139.001 | Пульт | 1 |  | Поставляется по отдельному заказу потребителя |
| Л86.875.056 | Футляр | 1 |  |  |
| Л62.832.001-01ПС | Барометр-анероид М-110. Паспорт | 1 экз. |  |  |
| МИ 2705-2001 | Рекомендация ГСОЕИ Барометры мембранные метеорологические Методика поверки | 1 экз. |  | Поставляется по отдельному заказу потребителя |

4 Порядок работы

4.1 Рабочее положение барометра горизонтальное, шкалой вверх.

4.2 При измерении давления перед снятием отсчета легким постукиванием по стеклу или корпусу устранить влияние трения в механизме барометра.

4.3 Для исключения ошибки от параллакса отсчеты следует производить в момент полного совмещения в одной плоскости указателя стрелки с его отражением на зеркальной поверхности кольца шкалы.

4.4 Каждый отсчет должен быть исправлен введением шкаловой и температурной поправок, указанных в приложении 1. Температурная поправка рассчитывается по формуле, приведенной в приложении 1. Пример введения поправок в показания барометра дан в приложении 2.

4.5 Для предохранения механизма от засорения во время транспортирования и хранения отверстие штуцера закрыть полиэтиленовой заглушкой.

5 Техническое обслуживание

5.1 Барометр при эксплуатации должен быть защищен от прямого солнечного облучения, резких колебаний температуры и попадания влаги в корпус, ударов, толчков и резких сотрясений.

5.2 После пребывания барометра при температурах ниже 0°С и выше плюс 50°С он должен быть выдержан соответственно столько же времени при рабочей температуре. Выдержка более 3 часов не требуется.

5.3 При эксплуатации барометра воспрещается:

1)  ослаблять  болты  прижимного кольца  во избежание нарушения герметичности корпуса;

2) поворачивать стопорный винт анероидного блока через отверстие штуцера;

3) создавать давление в корпусе менее 1 и более 830 мм рт. ст.;

4) изменять давление в корпусе барометра со скоростью, превышающей 20 мм рт. ст., за мин.;

5) транспортирование барометра без футляра и упаковочного
ящика.

5.4 В подразделениях поверочных организаций, имеющих право на проведение ведомственной поверки, должна производиться очередная переаттестация через каждые 12 месяцев или наработки 1000 циклов согласно Рекомендаций ГСОЕИ Барометры мембранные метеорологические МИ 2705-2001.

6 Правила хранения и транспортирования

6.1 Барометр в упакованном виде должен храниться в сухом, проветриваемом помещении при температуре от плюс 1°С до плюс   40   °С и относительной влажности до 80 %.

6.2 В помещении не допускается наличие паров, кислот и других веществ, вызывающих коррозию деталей.

6.3 Транспортирование барометра разрешается всеми видами
транспорта закрытого типа по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69.

При транспортировании не допускается:

1) прямое воздействие на ящик дождя, снега и пр.;

2) совместная перевозка с химическими веществами вызывающими коррозию металла;

3) удары по ящику, а также его резкое перемещение.

7 Свидетельство о приемке

7.1 Барометр-анероид М-110 заводской номер ______________ соответствует техническим условиям ТУ 2504-1799-75 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска __________________

М. П.

Начальник ОТК _________________

8 Свидетельство об упаковке

8.1 Барометр-анероид М-110 заводской номер _____________ упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки __________________ (подпись)

Упаковку произвел _______________ (подпись)

М. П.

Изделие после упаковки принял ____________

9 Гарантийные обязательства

9.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие барометра требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию с переаттестацией каждые 12 месяцев.

Приложение 1

Поправки барометра - анероида

1 Температурная поправка Pt определяется по формуле

Pt=a+bt+ct2+dt3+K(t-20)(Pk-Psi),

Где, а=0,18, b=-0,009, c=-0,000014, d=0,000002; K=0,000312;

Pk=		- коэффициенты типовой зависимости; t – температура окружающей среды; Psi – значение давления, снятое по барометру, мм рт. ст.

Таблица

| Показания прибора, мм рт. ст. | Поправка, мм рт. ст. | Показания прибора, мм рт. ст. | Поправка, мм рт. ст. | Показания прибора, мм рт. ст. | Поправка, мм рт. ст. | Показания прибора, мм рт. ст. | Поправка, мм рт. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 200 |  | 400 |  | 600 |  |
| 10 |  | 210 |  | 410 |  | 610 |  |
| 20 |  | 220 |  | 420 |  | 620 |  |
| 30 |  | 230 |  | 430 |  | 630 |  |
| 40 |  | 240 |  | 440 |  | 640 |  |
| 50 |  | 250 |  | 450 |  | 650 |  |
| 60 |  | 260 |  | 460 |  | 660 |  |
| 70 |  | 270 |  | 470 |  | 670 |  |
| 80 |  | 280 |  | 480 |  | 680 |  |
| 90 |  | 290 |  | 490 |  | 690 |  |
| 100 |  | 300 |  | 500 |  | 700 |  |
| 110 |  | 310 |  | 510 |  | 710 |  |
| 120 |  | 320 |  | 520 |  | 720 |  |
| 130 |  | 330 |  | 530 |  | 730 |  |
| 140 |  | 340 |  | 540 |  | 740 |  |
| 150 |  | 350 |  | 550 |  | 750 |  |
| 160 |  | 360 |  | 560 |  | 760 |  |
| 170 |  | 370 |  | 570 |  | 770 |  |
| 180 |  | 380 |  | 580 |  | 780 |  |
| 190 |  | 390 |  | 590 |  | 790 |  |

Контрольный мастер	_________________________

Поверитель		_________________________

Приложение 2

Пример введения поправок в показания барометра-анероида

Например, в приложении 1 имеются следующие поправки:

а) шкаловые

| Показания барометра, мм рт. ст. | Поправка, мм рт. ст. |
| --- | --- |
| 700 | + 0,2 |
| 710 | + 0,4 |
| 720 | + 0,7 |
| 730 | + 0,5 |
| 740 | + 0,2 |
| 750 | - 0,1 |

Предположим, что по барометру давление 724,4 мм рт. ст. при температуре 16°С и Рк=529 мм рт. ст.

Следовательно:

Pt=0,18 + (-0.009x16) + (-0,000014x162) + 0,000002x163 + 0,000312 x (16 - 20) x (529 -724,2) = 0,3

Имеются шкаловые поправки:

при давлении 720 мм рт. ст. +0,7 мм рт. ст.

при давлении 730 мм рт. ст. +0,5 мм рт. ст.

Отсюда следует, что при давлении 724,2 мм рт. ст. поправка шкалы может быть принята равной +0,6 мм рт. ст.

Исправленный отчет по барометру после введения поправок будет равен:

Pb=724,2+0,6+0,3=725,1 мм рт. ст.

Примечание. При определении количества отработанных циклов все циклы с меньшим диапазоном давления должны приводиться к нормальному циклу с диапазоном:

атмосферное – 5 мм рт. ст. – атмосферное

Приближенный расчет нормальных циклов можно производить по формуле:

n

N=IΣ1(760-Pi)/760

где N – количество полных циклов с диапазоном:

атмосферное – 5 мм рт. ст., - атмосферное

Pi – наименьшее значение давления в каждом отдельном неполном цикле.