ОКП 43 1114 9902 03

БАРОМЕТР-АНЕРОИД КОНТРОЛЬНЫЙ М67

ПАСПОРТ

Л62.832.003 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Барометр-анероид метеорологический М67 предназначен для измерения атмосферного давления в диапазоне от 610 до 790 мм рт. ст. в наземных условиях для работы в помещениях при температуре от плюс 10 до плюс 50 "С и относительной влажности до 80 %..

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диапазон измерения атмосферного давления от 610 до 790 мм рт. ст.

2.2. Пределы допускаемых погрешностей ± 0,8 мм рт. ст. после введения поправок.

2.3. Габаритные размеры барометра в футляре, мм 250 х 215 х 250

2.4. Масса барометра с футляром, кг, не более	3,3

2.5. Барометр относится к неремонтируемым изделиям.

2.6. Средний срок службы барометра не менее 8 лет

2.7 Сведения о содержании цветных металлов, г

| Алюминий |  |
| --- | --- |
| Д16АТ | -124 |
| Латунь |  |
| ЛО62-1 | -1,1 |
| Л63 | -1,1 |
| ЛС59-1 | -317 |
| Бронза |  |
| БрОФ 6,5-04 | -1.98 |
| БрКМц-3-l | -0.04 |
| БрБ2 | 5.29 |
| Нейзильбер |  |
| МНЦ15-20 | -0.017 |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол-во | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П82.832.003 | Барометр-анероид контрольный М-67 | 1 |  |  |
| П86.875.058 | Футляр | 1 |  |  |
| П86.832.003ПС | Барометр-анероид контрольный М-67. Паспорт | 1 |  |  |
| МИ 2705-2001 | Рекомендация ГСОЕИ Барометры мембранные метеорологические Методика поверки | 1 |  | Поставляется по отдельному заказу потребителя |

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Рабочее положение барометра - горизонтальное, шкалой вверх.

4.2. Барометр   должен   быть   защищен   от   влияний   прямого   солнечного
излучения,    резких   колебаний   температур,    попадания    влаги   в   корпус,    уда
ров и резких сотрясений.

4.3. При    измерении    атмосферного   давления    отсчитывают   показания
барометра, соблюдая следующие условия:

1) перед отсчетом, необходимо устранить трение в подвижных соединениях
механизма     с     помощью     легких     ударов     пальцами     по     корпусу     или
стеклу барометра.

2) отсчет  следует  производить   в   момент  полного  совмещения  в  гори
зонтальной   плоскости   указателя   стрелки   с   его   отражением   на   зеркальной
поверхности кольца шкалы;

3) отсчет производить с точностью до 0,3 цены деления шкалы.

4.4. Каждый   отсчет   по   барометру   должен   быть   исправлен   введением
в его показания поправок из приложения 1.

Пример введения поправок в показания барометра приведен в приложении 2.

4.5. Не реже одного раза в 24 месяца необходимо проводить очередную пе
реаттестацию в подразделениях поверочных организаций, имеющих право на про
ведение ведомственной поверки. Поверку барометра производить согласно реко
мендациям МИ 2705-2001.

Примечание - работы, выполняемые по регулировке прибора при подготовке его к поверке в течении гарантийного срока не входят в гарантийные обязательства завода-изготовителя.

4.6. При эксплуатации барометра воспрещается:

1) вынимать механизм из корпуса;

2) поворачивать через отверстие в корпусе установочный винт.

3) изменять  давление  в   корпусе  со  скоростью,   превышающей  20   мм
рт. ст. за минуту.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Барометр-анероид контрольный М 67    	______________________________

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 25.04-1797-75 и признан годным для эксплуатации.

М. П.                       _____________________            ___________________________

личная подпись                          расшифровка подписи

_________________________________

год,    месяц,   число

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

6.1. Барометр-анероид контрольный М 67  ____________________________

заводской номер

Упакован  ________________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.

________________       ___________________      __________________________

должность	              личная подпись	                 расшифровка подписи

___________________________

год, месяц, число

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

7.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие барометра-анероида контрольного М-67 требованиям технических условий при соблюдении потребителем
условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем
паспорте.

7.2. Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

7.4. Адрес завода-изготовителя: Россия, 215500, г. Сафоново Смоленской
обл., ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор".

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1. Барометр в упакованном виде должен храниться в сухом, проветриваемом помещении при температуре от 1 до 40°С и относительной влажности до 80%.

8.2. Барометр в упаковке завода-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта закрытого типа по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69,
кроме авиационного:

В процессе транспортирования и хранения не допускается:

1) прямое воздействие на ящик дождя, снега и пр.;

2) совместная перевозка и хранение с химическими веществами, вызывающими коррозию металла;

3) удары по ящику, а также его резкое перемещение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОПРАВКИ барометра-анероида контрольного М 67

- Температурная поправка определяется по формуле:

Pt=a+bt+ct2+dt3+K(t-20)(Pk-Psl),

где а- 0,18мм рт. ст.;	                                                            |        коэффициенты

b = -0,009 мм рт. ст./град.;                                                            |       типовой

с = -0,000014 мм рт. ст./град'                                                       |        температурной

d =0,000002 мм рт. ст./град ; К = 0,000312                                  |        зависимости

Рк =	          мм рт. ст                                                                    |

t - температура окружающей среды;

Psi- значение давления, определенное по барометру.

2)Шкаловая поправка Sn (см. таблицу)

Таблица

Поправки шкалы

| Показания барометра, мм рт. ст. | Поправка, мм рт. ст. Sn | Показания барометра, мм рт. ст. | Поправка, мм рт. ст. Sn | Показания барометра, мм рт. ст. | Поправка, мм рт. ст. Sn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610 |  | 680 |  | 750 |  |
| 620 |  | 690 |  | 760 |  |
| 630 |  | 700 |  | 770 |  |
| 640 |  | 710 |  | 780 |  |
| 650 |  | 720 |  | 790 |  |
| 660 |  | 730 |  | 800 |  |
| 670 |  | 740 |  |  |  |

Контрольный мастер         ___________________________________

Поверитель                         ___________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример введения поправок в показания барометра-анероида

контрольного М-67

Допустим, что по барометру отсчитано давление Р = 724,2 мм рт. ст., при температуре окружающей среды 16 °С.

Имеются шкальные поправки, Sn:

при давлении 720 мм рт. ст.	+ 0,7 мм рт. ст.

при давлении 730 мм рт. ст.,	+ 0,5 мм рт. ст.

Отсюда следует, что при давлении 724,2 мм рт. ст. шкаловая поправка может быть принята, равной + 0,6 мм рт. ст.,

Температурная поправка (Pt) должна быть подсчитана по формуле, указанной в приложении 1.

В данном случае при Рк = 732 мм рт. ст. температурная поправка будет равна:

Pt= 0,18-0,009-16-0,000014-1 б2 + 0,000002-163+0,000312(16-20)

(732-724,2) = 0,03 мм рт. ст. округляя до десятых долей, получим Pt = 0.

Давление (РЬ) с учетом поправок рассчитывается по формуле: Pb=Ps +Pt +Sn

и в данном случае РЬ = 724,2 + 0 + 0,6 = 724,8 мм рт. ст.