Руковод

|  | Внесены в Государственный р |
| --- | --- |
| Манометры показывающие | средств измерений |
| TM, ТВ, TMB и ТМТБ | Регистрационный N• lЙ Q I Й- kД |
|  | Взамен? |

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4212-001-4719015564-2008.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Манометры показывающие TM, ТВ, TMB и ТМТБ предназначены для измерений избьпочного давления жидкостей, газов и пapa (TM, ТМТБ), в том числе разрешения (ТВ) и давления-разрешения (TMB). Модель ТМТБ, такне называемая «термоманометр», может наряду с давлением измерять температуру.

Манометры показывающие TM, ТВ, TMB и ТМТБ могут применяться в различных отраслях промышленности и городского хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия манометров TM, ТВ, TMB и ТМТБ основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра. У указателей давления (тип TM, серия 30) стрелка закреплена на свободном конце трубки Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается, вместе с ним перемещается стрелка прибора.

Принцип измерения температуры в модели ТМТБ основан на зависимости деформации чувствительного элемента (биметаллической пружины) от измеряемой температуры.

В зависимости от материалов, используемых при изготовлении, манометр• i показывающие TM, ТВ, TMB и ТМТБ делятся на модификации, указанные в таблице 1.

Таблнца 1.

Модификация прибора

Материал

| чувствительного элемента | Материал корпуса |
| --- | --- |

Материал

держателя-

| штуцера |
| --- |
| Серия 10 | Бронза | Сталь, пластик | Латунь |
| Серия 20 | Бронза |

Нержавеющая

| GTdJIb | Латунь |
| --- | --- |
| Серия 21 | Нержавеющая | Нержавеющая | Нержавеющая |
| Серия 30 — указатели давления | Бронза | Латунь | Латунь |
| Модель ТМТБ (Термоманометры) | Бронза | Сталь, пластик | Латунь |

Предусматривается возможность заполнения корпуса манометра серии 20 и 21 демпфирующей жидкостью (глицерином или силиконом) для повышения износоустойчивости и виброустойчивости манометров.

По спецзаказу поставляются манометры со специальньши шкалами, манометры для измерений давления аммиака и фреонов, манометры с электроконтактными приставками (ОЗ (исполнение I), OP (исполнение II), ЛРПР (исполнение III), ЛЗПЗ (исполнение IV), ЛРПЗ (исполнение V) и ЛЗПР (исполнение VI)).

В комплекте со специальньши разделительными камерами манометры показывающие TM, ТВ, TMB и ТМТБ могут использоваться для измерений давления высокотемпературных, агрессивным, несущих взвешенные твердые частицы, а также кристаллизующихся сред.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон показаний (равен диапазону измерений), MПa		— 0,1...100 модель ТМТБ MПa/°C	0...2,5/0... 150

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	30,25; -ь 0,4; z 0,6; -31,0;

+ 1,5; з- 2,5; + 4

Диапазон рабочих температур, °С:

- окружающего воздуха

от минус 60 до плюс 60

от минус 20 до плюс 60 (для заполненных глицерином манометров)

от минус 60 до плюс 60 (для залолненных силиконом манометров)

- измеряемой средыот минус 30 до плюс 200 (в комплекте со специальными разделительными камерами)

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды, %/l0°C Габаритные размеры, мм

Диаметр корпуса, мм Macca, кг, не более

+ 0,5

от 25x20 до 250x46 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 150; 250

от 0,2 до 2 (в зависимости от диаметра корпуса

и варианта исполнения)

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на циферблаты манометров показывающих TM, ТВ, TMB и ТМТБ методом шелкографии и на титульный лист руководства по эксплуатации печатньш способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

KOMПJIeKT ПOCTdBKИ ВХОДИТ:

Манометр показывающий TM, ТВ, TMB или ТМТБ; Паспорт;

Руководство по эксплуатации — 1 на партию из 10 штук;

Принадлежности по заказу: разделительные камеры, отборные устройства, трехходовые краны, переходники (адаптеры), защитные кожухи, кронштейны и др.

2

ПOBEPKA

Поверка манометров показывающих TM, ТВ, TMB производится в соответствии с методикой поверки МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверни». Поверка манометров показывающих ТМТБ также производится в соответствии с методикой поверки МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показивающие и самопишущие. Методика поверни» в части измерений давления и по методике, разработанной и утвержденной ВНИИМС, «Термометры биметаллические БТ. Методика поверки», в части измерений температуры.

Межповерочный интервал — 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4212-001-4719015564-2008 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие деформационные TM, ТВ, TMB, ТМТБ. Технические условия».

ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. OTY».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип манометров показывающих TM, ТВ, TMB и ТМТБ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно Государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Генеральный директор 3AO «POCMA»3AO «POCMA»

188040, Ленинградская область,

бТЧИНСКИЙ ]ЗбЙОН,

поселок Вырица, Сиверское шоссе, д 168 199155, г.Санкт-Петербург, пер. Каховского, д.5

В. А. Герасимов