# МАНОМЕТРы ПОКАЗЫВАЮЩИе

#### ДМГ- 60

Руководство по эксплуатации

#### ЦТКА.406121.031 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ) предназначено для изучения принципа действия, устройства, правил монтажа и эксплуатации  манометров показывающих ДМГ - 60 (в дальнейшем - манометры), выпускаемых по  ТУ 4212-118-00227471-2005.

Технический персонал, обслуживающий манометры, перед началом работ должен ознакомиться с настоящим РЭ.

1  Описание и работа

1.1 Назначение манометров

Манометры предназначены для измерения избыточного давления воздуха и неагрессивных газов.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха манометры соответствуют группе С4 по ГОСТ Р 52931-2008 и имеют исполнение  У для категории размещения 3 по   ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 (С.

1.2  Технические характеристики

1.2.1  Верхнее значение диапазона показаний, кПа       6;  10;  40

1.2.2  Класс точности                                                         1,5 и 2,5

1.2.3 Диапазон измерений манометров  от 0 до 75 %

диапазона показаний

1.2.4  Исполнение по устойчивости к внешним

вибрационным воздействиям                         N3 ГОСТ Р 52931-2008

1.2.5  Степень защиты от воздействия

окружающей среды                                         IР40 ГОСТ 14254-96

1.2.6  Масса, кг, не более                                          0,2

  - Устройство и работа

Конструкция, габаритные и присоединительные размеры манометров указаны на рисунках 1, 2.

1 – штуцер;  2 – мембранная коробка;  3 – тяга; 4 – хвостовик;  5 – стрелка;

6 – трибко-секторный механизм; 7 – циферблат

Рисунки 1, 2 – Конструкция, габаритные и присоединительные размеры

Действие манометров основано на уравновешивании измеряемого давления силой упругой деформации чувствительного элемента (мембранной коробки или мембранного блока) 2. Измеряемое давление через штуцер 1 подается в мембранную коробку, которая действует через тягу 3 на трибкосекторный механизм 6. На оси трибки насажена стрелка 5, которая по шкале циферблата 7 показывает измеряемое давление.

При регулировке манометров диапазон хода стрелки достигается изменением плеча хвостовика 4 сектора трибкосекторного механизма, линейность показаний – изменением длины тяги.

1.4  Маркировка

1.4.1 Маркировка манометров должна содержать следующие данные:

-  единица измерения;

- класс точности;

- порядковый номер;

-  условное обозначение манометров;

- товарный знак предприятия-изготовителя (или надпись «Сделано в России» - для манометров, поставляемых на экспорт).

1.5  Упаковка

1.5.1 Потребитель обязан хранить транспортную упаковку предприятия-изготовителя в течение гарантийного срока.

В помещении, где проводится упаковка, не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов.

1.5.2  Порядок упаковки манометров:

-  завернуть манометр  в бумагу и поместить в потребительскую коробку предприятия-изготовителя, поверх манометра положить прокладку из гофрированного картона и вложить паспорт; упаковка должна быть плотной, перемещение манометра  не допускается.

- картонную коробку заклеить; сверху наклеить этикетку с датой и подписью лица, производившего упаковку.

1.5.3 Для транспортирования коробку с манометром уложить в транспортный ящик. Свободные места в ящике заполнить амортизирующим материалом, ящик забить.

1.5.4 При упаковке манометров в каждый транспортный ящик должен быть вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

-  наименование, обозначение и количество манометров;

-  дату и подпись ответственного лица.

2  Использование по назначению

2.1   Подготовка манометров к использованию

2.1.1  Меры безопасности

2.1.1.1 Безопасность эксплуатации манометров должна обеспечиваться прочностью и герметичностью измеряемых камер, а также защитным устройством, исключающим разрушение лицевого стекла, надежным креплением манометров при монтаже на объекте.

Устранение дефектов манометров, замена, присоединение и отсоединение их от магистралей, должно производиться при полном отсутствии давления в магистралях.

Эксплуатация манометров разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя.

2.2   Монтаж и подготовка к работе

Манометры следует монтировать на объекте путем ввинчивания их штуцера в гнездо при помощи гаечного ключа.

## ПРИКЛАДЫВАТЬ УСИЛИЕ К КОРПУСУ МАНОМЕТРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Для уплотнения резьбового штуцера необходимо применять кольцевую прокладку из фибры, фторопласта или капрона, красной меди.

По окончании монтажа места соединений необходимо проверить на герметичность максимальным рабочим давлением.

3 Методика поверки

3.1  Манометры должен подвергаться:

-  первичной поверке – при выпуске в обращении после ремонта и регулировки;

-  периодической поверке при эксплуатации и хранении – 1 раз в год;

-  внеочередной и инспекционной поверке – в случаях, предусмотренных  ПР 50.2.006-94.

3.2  Методы и условия поверки должны соответствовать МИ 2124-90.

##### 4 Текущий ремонт

4.1 При необходимости манометры подвергаются текущему ремонту силами обслуживающего персонала и ремонтной службы эксплуатирующей организации.

4.2 Перечень последствий отказов и указания по устранению отказов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- |
| 1 Стрелка стоит неподвижно как при спаде давления, так и при его повышении. 2 Манометр не держит давление. 3 Показания манометра не соответствуют истинным значениям измеряемой величины. | Засорился канал штуцера или подводящая магистраль. Негерметичность в месте со-единения манометра с объектом. Нарушена регулировка. | Прочистить канал штуцера или продуть подводящую магистраль. Заменить уплотнительную прокладку и затянуть штуцер гаечным ключом Произвести регулировку по давлению. При плавном повышении давления от нуля до максимального рабочего давления, указанного в пункте 1.2.1, стрелка должна совершить ход в 240 (. |
| Примечание – При регулировке манометров должны применяться слесарно-монтажный инструмент по ГОСТ 17199-88 Е и оборудование, указанное в МИ 2124-90. |

##### 5  Хранение и транспортирование

5.1 Хранение манометров в упаковке должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении для хранения манометров не должен содержать примесей паров и газов, вызывающих коррозию деталей манометров.

5.2  Транспортирование манометров должно производиться только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах и т.д.) при температуре от минус 50 до плюс 50 ºС и относительной влажности 95 % при температуре 35 ºС.